FJA-12型盐分传感器读数仪

方建安

(南京传滴仪器设备有限公司Tel.025-83356385)

一  概述
FJA-12型盐分传感器读数表，把FJA-10型土壤盐分传感器(温补型)接入的被测溶液的电导值转换成与之对应的线性电压信号，以供测量用.也可以根据测量类型配置不同的测量探头。它是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具，是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时，它也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。因此，它在国民经济各部门中都可以得到广泛的应用。 
 二  原理
1、用电导电极测定溶液电导率时，电导率、电导值和电极常数三者之间的关系为：
     电导率=电极常数×电导值
所以只要在进行校正时，将仪器显示值调整到电极常数值，仪器就能直接显示被测电导率。测定时，只要将仪器所附的温度补偿电极与电导电极一起浸入被测液中，仪器就能进行自动温度补偿。测得结果为25℃时的电导率。
2、土壤含盐量与该土壤在25℃时的电导率呈函数对应关系。故只需测定后者就能求得前者。
FJA-12型盐分传感器变送器是一个将FJA-10型盐分传感器的电导信号转化为电压信号的仪器,读出25度时的电导值,进而根据盐分传感器提供的方程计算出盐分的含量.

三 功能与技术指标
1 盐分测量范围：0.01~0.3mol/L，最小读数为0.01mol/L，配套测量精度优于5% ；
2 电导测量范围： 0-20mS（相对应于0-2000mV）,最小分辨率:0.01mS；
3电压与电导相关性(线性度)：≥98%
4 变送器输出信号:0-2000mV,供电电压: 1.5V电池（5号）2节；

５ 仪器外形尺寸：读数表:135×65×24mm；重量：小于0.16kg；
８工作条件：环境温度为-10~60℃；相对湿度为小于90%。
 四　盐分的测量与结果计算

FJA-12型盐分传感器读数表读出是25℃电导率（电极常数固定为１），如有一个盐分传传感器用标液标定后的数据如下表所示：

| mS/cm | mmol/l | CD426 FJA-10型盐分分感器 南京传滴仪器设备有限公司 Tel:025-83356385 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.68 | 10 |  |  |  |  |
| 3.043 | 50 |  |  |  |  |
| 5.713 | 100 |  |  |  |  |
| 8.183 | 150 |  |  |  |  |
| 10.43 | 200 |  |  |  |  |
| 12.63 | 250 |  |  |  |  |
| 14.7 | 300 |  |  |  |  |

传感器测量标准ＮaCl溶液二次回归曲线

例如变送器输出读数为了5.713mS,则直的浓度为：

S＝0.3043*5.713*5.713+16.052*5.713+1.3678

＝100.26mmol/L=1.0026mol/L

如果用EXCEL事先编好程序，只要输入电导率（25℃）,就自动生成测定样品浓度值mol/L. 十分方论理便．